Warunki cenowe Oferenta

na

## „Przeglądy konserwacyjne i usuwanie usterek systemów

## analizy spalin dla kominów WR-25 i WP-70 instalacji IOS i kotłowni WP-70”

Zakres 1. Wykaz obowiązkowych czynności konserwacyjnych przewidzianych  dla systemu AMS zainstalowanych na kominach WP i WR.

| Typ przeglądu | Szczegółowy zakres prac |
| --- | --- |
| Przegląd półroczny jednego systemu AMS 1 | Zaznajomienie się z wpisami w księdze eksploatacji emitora Sprawdzenie szczelności układów pomiarowych: 1.Kontrola sond poboru gazu: a)sprawdzenie działania kołnierza grzewczego. b)sprawdzenie szczelności. c)kontrola filtrów. 2.Sprawdzenie przewodów poboru gazu: a)kontrola regulacji temperatury. b)kontrola zanieczyszczenia przewodów ( ewentualne czyszczenie). c) sprawdzenie szczelności. 3.Kontrola czystości optyki, układu podmuchu i filtrów. 4.Kontrola kontenera analizy spalin. a) sprawdzenie temperatury w kontenerze oraz działanie klimatyzacji. 5.Sparwdzenie chłodnicy . a)kontrola temperatury rzeczywistej. b)kontrola przyłączy gazowych. 6.Sparwdzenie pomp kondensatu a)kontrola działania pomp. 7.Kontrola wkładu filtra dokładnego( ewentualna wymiana). 8.Kontrola działania pomp membranowych N5. a)kontrola membrany pompy i szczelności. 9.Sprawdzenie działanie rotametrów z zaworami regulacyjnymi.. 10.Sprawdzenie awaryjnego zespołu sygnalizacyjnego. 11. Kalibracja pyłomierza na odcinku bezpyłowym raz w roku do końca września każdego roku. 12.Przeprowadzenie sprawdzenie przyrządem pomiarowym posiadającym aktualny certyfikat kalibracji wskazań czujnika ciśnienia i temperatury w emitorze. Dokonanie stosownych wpisów w księdze eksploatacji emitora Wypisanie Checklisty przygotowanej i akceptowanej przez zamawiającego. Wykonania serwisu zdjęciowego instalacji w wybranych punktach wskazanych przez zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu wersji cyfrowych do Archiwów na bieżąco po zakończonym przeglądzie. |
| Przegląd miesięczny jednego systemu AMS 2 | Zaznajomienie się z wpisami w księdze eksploatacji emitora. 1. Sprawdzenie szczelności układów pomiarowych. 2. Sprawdzenie sond poboru gazu. a) kontrola regulacji temperatury przewodów grzewczych. 3.Sparwdzenie chłodnicy. a) kontrola temperatury rzeczywistej. b) kontrola przyłączy gazowych. 4. Kontrola wizualna pomp kondensatu. 5)Kontrola wizualna wkładu filtra dokładnego (ewentualna wymiana). 6)Kontrola pracy pomp membranowych N5. a)sprawdzenie regulacyjności przepływu. 7.Wizualna kontrola zespołu sygnalizacyjnego. 8. Wymiana materiałów eksploatacyjnych wg potrzeb. 9. Kontrola wizualna przepływomierza i wyświetlanych. Parametrów. 10.Kontrola obudów elementów AKP , przyłączy elektrycznych 11.Prowadzenie procedury QAL3 analizatora gazowego jak i pyłomierza w obecności elektromechaników zamawiającego. W przypadku analizatora na gazach wzorcowych zamawiającego. a) ewentualna wymiana uszczelnień. b) ewentualna wymiana, uzupełnienie zaczepów. Dokonanie stosownych wpisów w księdze eksploatacji emitora Wypisanie Checklisty przygotowanej i akceptowanej przez zamawiającego. c)ewentualne czyszczenie luster pyłomierza Durag ( na życzenie inwestora) d)ewentualne czyszczenie sond ultradźwiękowych Durag ( na życzenie inwestora) Wykonania serwisu zdjęciowego instalacji w wybranych punktach wskazanych przez zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu wersji cyfrowych do Archiwów na bieżąco po wykonaniu miesięcznego przeglądu. 1.Połączenia kołnierzowe króćców pomiarowych. 2.Połączenia węży przedmuchowych. 3.Widok kondycji węży przedmuchowych. 4.Widok króćca czujnika temperatury. 5.Widok króćca przetwornika ciśnienia i przetwornika ciśnienia. Uwaga: w przypadku przeglądu półrocznego dla komina żelbetowego kotłowi WP-70 w miesiącu maj-czerwiec planowany będzie demontaż aparatury kontrolno - pomiarowej z galerii komina zakonserwowanie na czas postoju u zamawiającego określając warunki bezpiecznego przechowywania oraz zakonserwowanie na czas postoju analizatora spalin i drogi poboru próbki gazu. |
| Półroczny przegląd przepływomierza spalin 3 | Zgodnie z instrukcją DTR dla DURAG –D-FL 200 W szczególność: 1. kontrola wyświetlanych parametrów przepływomierza 2. demontaż sond, sprawdzenie stanu przetworników, 3. czyszczenie(oględziny króćców). 4. sprawdzenie działania dmuchawy, wydatku powietrza. 5. sprawdzenie stanu filtra (ewentualna wymiana) Wypisanie Checklisty przygotowanej i akceptowanej przez zamawiającego. |
| Gruntowna kalibracja analizatora gazem wzorcowym Zamawiającego Na żądanie zamawiającego 4 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Zerowanie pyłomierza na odcinku bezpyłowym na terenie Zamawiającego 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

Cena netto w zł ( bez kosztów wymienionych materiałów

eksploatacyjnych i gazów wzorcowych)

Zadanie numer 1

Zadanie numer 2

Zadanie numer 3

Zadanie numer 4

Zadanie numer 5

Cena netto w zł

Zadanie numer  6 koszty 1 roboczogodziny

podczas usuwania usterek

Stawki ryczałtowe określone w zadaniach 1 do 6  zawierają następujące koszty:

-     czas pracy

- 	czas dojazdu personelu,

- 	dzienne diety,

-	koszty używania specjalistycznych narzędzi oraz sprzętu pomiarowego.

Zakres 2. Części zamienne materiałów eksploatacyjnych, szybko zużywających się dla jednego    systemu  na jeden rok eksploatacji zapewnianych przez wykonawcę.

| Części zamienne materiałów eksploatacyjnych, szybko zużywających się dla jednego systemu na jeden rok eksploatacji które będą obowiązywać podczas trwania umowy. |  | Cena EURO netto |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw naprawczy głowicy poboru gazu ( 2 szt. ) |  |
|  | Wkład filtra F-2T ( 2szt. ) |  |
|  | Wkład filtra CLF ( 2szt.) |  |
|  | Rurki do pompki perystaltycznej ( 2szt.) |  |
|  | Sprężynki do pompki perystaltycznej ( 2szt.) |  |
|  | Głowiczka do pompki SR 25 (2szt.) |  |
|  | Zawór do pompki N5 (2szt.) |  |
|  | Membrana do pompki N5 (1szt.) |  |
|  | O-ring do pompki N5 (2szt.) |  |
|  | Filtr KL-13 (1 szt.) |  |
|  | Uszczelki króćców pyłomierzy (2szt.) |  |
|  | Wkład filtra dmuchawy pyłomierza (2szt.) |  |
|  | Wkład filtra dmuchawy przepływomierza (1szt.) |  |
|  | Czujnik tlenu –elektrochemiczny (1szt.) |  |

Razem

Zakres 3. Dostawy części zamiennych nie wymienionych w cenniku zostaną wykonane w oparciu o następującą kalkulację:

Cm = (Km + Kc + Ko) × Kz

gdzie:

Cm – cena netto części lub materiału dla Zamawiającego

Km – faktyczny koszt zakupu części od poddostawcy wg załączonej faktury VAT

Wykonawcy,

Kc, Ko – udokumentowane koszty cła i odprawy celnej,

Kz – koszt zakupu = 	                        	     %

Cennika części zamiennych obowiązujących podczas trwania umowy .

|  | Nazwa | Cena euro |
| --- | --- | --- |
|  | Wkład filtra S-2K150 |  |
|  | Wkład filtra F-2T |  |
|  | Wkład filtra CLF |  |
|  | Wkład filtra SP-2K do SP210H |  |
|  | Przedfiltr 220mm 2um |  |
|  | Uszczelka 30 do filtra sondy |  |
|  | Oring 39 |  |
|  | Oring 55 |  |
|  | Oring 94 do SP210-H |  |
|  | Zestaw oringów do SP210-H |  |
|  | Uszcz. do grzania SP210-H |  |
|  | Uszcz. na króciec DN65 sondy gazu |  |
|  | Rurki do SR-25 |  |
|  | Sprężynki do SR-25 zestaw |  |
|  | Głowiczka do SR-25 |  |
|  | Zwór do pompki N5 |  |
|  | Membrana do pompki N5 |  |
|  | O-ring do pompki N5 |  |
|  | Zawór do pompki N75 |  |
|  | Mambrana do pompki N75 |  |
|  | O-ring do pompki N75 |  |
|  | Zawór do pompki N9 |  |
|  | Membrana do pompki N9 |  |
|  | O-ring do pompki N9 |  |
|  | Kontroler FA-1.2 bi ( przepływu) |  |
|  | Czujnik pzrepływu FA-1bi |  |
|  | Grzałka sondy SP-2000H |  |
|  | Grzałka sondy SP-210H |  |
|  | Termostat sondy SP-2000H |  |
|  | Termostat sondy SP-21H |  |
|  | Pompka N5 |  |
|  | Pompka N9 |  |
|  | Pompka perystaltyczna do SR-25 |  |
|  | Rotametr 70 |  |
|  | Rotametr 150 |  |
|  | Rotametr 250 |  |
|  | Wymiennik ciepłą do EC-G szklany |  |
|  | Wymiennik ciepła do chłodnicy EC z PZDF |  |
|  | Zacisk wkładów filtracyjnych CLF-3 |  |
|  | Szkło filtra typu F-240-D/F(CLF-5) |  |
|  | Szkło filtra typu F-120G (standard) |  |
|  | Wąż teflonowy 50m 4/6 |  |
|  | Złączka przelotowa 4/6 |  |
|  | Złączka na zawór G1/4 4/6 |  |
|  | Złączka na pompkę G1/8 4/6 |  |
|  | Trójnik 4/6 |  |
|  | Kontroler wilgoci LA-1 |  |
|  | Czujnik wilgoci L-A1 |  |
|  | Wężyk novoprene 1mb |  |
|  | JTC |  |
|  | Zestaw eksploatacyjny do sond JES-300 |  |
|  | Wkład filtra 0,2 mikrona do sondy JES-300 |  |
|  | Oring A do sondy JES-300 |  |
|  | Oring B do sondy JES-300 |  |
|  | Uszczelka do filtra sondy JES-300 |  |
|  | Element grzewczy do JES-300 |  |
|  | Termopara do JES-300 |  |
|  | Płyta elektroniki do JES-300 |  |
|  | Zestaw 5 sztuk pompek perystal. Do JCC |  |
|  | Wkład do konwertera NOx węglowy |  |
|  | Pyłomierz D-R 290 |  |
|  | Zestaw podkładek i śrub montażowych |  |
|  | Podkładka montażowa B20 DIN 2093 |  |
|  | Podkładka sferyczna C10 DIN 6319 |  |
|  | Nakrętka samokontrująca M10 DIN 985 |  |
|  | Zaślepka PG9 |  |
|  | Uszczelka gumowa 20x120x3 |  |
|  | Dioda szerokopasmowa |  |
|  | Płyta główna D-R 290 MK-No20 |  |
|  | Płytka z baterią świetlną D-R 290 MK-No20 |  |
|  | Fotoelement na płytce D-R 290 MK-No20 |  |
|  | Bezpiecznik 2A slow 10sztuk |  |
|  | Szybka grzana |  |
|  | Reflektor wewn. punktu zerowania |  |
|  | Silnik krokowy |  |
|  | Wkład reglektora typ I (1.0-2,25m) |  |
|  | Wkład reglektora typ II (1.0-2,25m) |  |
|  | Płyta CPU D-R 290 AW –No30 |  |
|  | Płyta przekaźników D-R 290 AW –No40 |  |
|  | Wyświetlacz i klawiatura D-R 290 AW -No20 |  |
|  | Wewnętrzna obudowa D-R 290 AW –No10 |  |
|  | Zewnętrzna obudowa D-R 290 AW –No60 |  |
|  | Zasilacz MAP 40-3003 |  |
|  | Obudowa filtra dmuchawy FPG05-7505 |  |
|  | Wkład filtra dmuchawy P77-5631 do FPG05-7505 |  |
|  | Rura powietrza przedmuchowego fi 40mm/m |  |
|  | Zawory elektromagnetyczne |  |
|  | Zawór ele. 0330-T-03,0-FF-VA-G1/4-220/50-08 |  |
|  | Zawór ele. 6013-A-04,0FF-VA-G1/4-230/50 |  |
|  | Zawór 3/2 drogowy |  |
|  | Zawór 2/2 drogowy |  |
|  | Głowica kablowa 2508LED +VAR 240 AC/DC |  |
|  | Analizator Ultramat Siemens |  |
|  | O-ring |  |
|  | Filtr próbki |  |
|  | Przełącznik ciśnienia |  |
|  | Rotametr |  |
|  | Pułapka wilgoci |  |
|  | Czujnik tlenu |  |
|  | Filtr ochronny |  |
|  | Moduł źródła IR |  |
|  | Detektor |  |
|  | Modulator |  |
|  | Modulator |  |
|  | Pompka gazu 50Hz |  |
|  | Moduł LCD |  |
|  | Elektrozawór |  |
|  | Bezpiecznik T o.63/250V |  |
|  | Bezpiecznik T1.25/250V |  |
|  | Filtr powietrza kalibracyjnego |  |

Zakres 4. Wykaz obowiązkowych czynności konserwacyjnych przewidzianych  dla systemu analizatorów  zainstalowanych na instalacji odsiarczania spalin.

| Przegląd półroczny jednego systemu na IOS kotłowni WP-70 7 | Zaznajomienie się z wpisami w księdze eksploatacji emitora Sprawdzenie szczelności układów pomiarowych: 1.Kontrola sond poboru gazu: a)sprawdzenie działania kołnierza grzewczego. b)sprawdzenie szczelności. c)kontrola filtrów. 2.Sprawdzenie przewodów poboru gazu: a)kontrola regulacji temperatury. b)kontrola zanieczyszczenia przewodów ( ewentualne czyszczenie). c) sprawdzenie szczelności. 3.Kontrola czystości optyki, układu podmuchu i filtrów. 4.Kontrola kontenera analizy spalin. a) sprawdzenie temperatury w kontenerze oraz działanie klimatyzacji. 5.Sparwdzenie chłodnicy . a)kontrola temperatury rzeczywistej. b)kontrola przyłączy gazowych. 6.Sparwdzenie pomp kondensatu . a)kontrola działania pomp. 7.Kontrola wkładu filtra dokładnego ( ewentualna wymiana). 8.Kontrola działania pomp membranowych. a)kontrola membrany pompy i szczelności. 9.Sprawdzenie działanie rotametrów z zaworami regulacyjnymi.. 10.Sprawdzenie awaryjnego zespołu sygnalizacyjnego. 11.Kontrola na gazach wzorcowych ( gazy zapewnia zamawiający). 12.Sprawdzenie funkcjonalne analizatora LDS zgodnie z DTR + czyszczenie optyki szmatką z mikfibry. 13.Wykoananie procedury kontroli na gazach wzorcowych. 14.Ocena stanu cel pomiarowych. Dokonanie stosownych wpisów w księdze eksploatacji systemu Wypisanie Checklisty przygotowanej i akceptowanej przez zamawiającego. Wykonania serwisu zdjęciowego instalacji w wybranych punktach wskazanych przez zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu wersji cyfrowych do Archiwów na bieżąco po zakończonym przeglądzie. |
| --- | --- |

Cena netto w zł ( bez kosztów wymienionych materiałów

eksploatacyjnych i gazów wzorcowych)

Zadanie numer 7

Zakres 5. Części zamienne materiałów eksploatacyjnych, szybko zużywających się dla jednego    systemu  na jeden rok eksploatacji zapewnianych przez wykonawcę.

Cennika części zamiennych obowiązujących podczas trwania umowy .

| Lp. | Nazwa | Nr kat. | Ilość szt. | Cykl | Wartość netto w EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda gazowa SP 2000-H | Uszczelka typ 30 | 93S0045 | 8 | 6 m-cy |  |
|  | O-ring typ 39 | 93S0020 | 4 | 6 m-cy |  |
|  | O-ring typ 55 | 93S0025 | 4 | 6 m-cy |  |
|  | Wkład filtracyjny | 90S0020 | 4 | 6 m-cy |  |
| Pompka perystaltyczna | Wężyki | 90P1007 | 8 | 6 m-cy |  |
|  | Sprężynki | 90P1010 | 8 | 6 m-cy |  |
| Filtr pyłowy | Wkład filtra FP-2T | 90F0002 | 4 | 6 m-cy |  |
|  | O-ring (26) | 90F0040 | 4 | 6 m-cy |  |
| Pompka gazu MP-F05 | Płytka zaworu MP-F | 90P1110 | 4 | 6 m-cy |  |
|  | O-ring FEP 18x2 | 95P0035 | 8 | 6 m-cy |  |
|  | Mieszek MP-F | 95P0010 | 2 | 12 m-cy |  |
| ULTRAMAT 23 | Wkład filtra próbki | X | 4 | 6 m-cy |  |
|  | Pułapka kondensatu | X | 2 | - -cy |  |

Razem

Zakres 6. Dostawy części zamiennych nie wymienionych w cenniku zostaną wykonane w oparciu o następującą kalkulację:

Cm = (Km + Kc + Ko) × Kz

gdzie:

Cm – cena netto części lub materiału dla Zamawiającego

Km – faktyczny koszt zakupu części od poddostawcy wg załączonej faktury VAT

Wykonawcy,

Kc, Ko – udokumentowane koszty cła i odprawy celnej,

Kz – koszt zakupu = 	                        	     %

Zakres 6. Wykaz obowiązkowych czynności konserwacyjnych przewidzianych  dla systemu analizatorów  zainstalowanym na kanale spalin kotłaWP-70 nr 3.

| Przegląd półroczny jednego systemu na kanale spalin kotła WP-70 nr 3 8 | Zaznajomienie się z wpisami w księdze eksploatacji emitora Sprawdzenie szczelności układów pomiarowych: 1.Kontrola sond poboru gazu: a)sprawdzenie działania kołnierza grzewczego. b)sprawdzenie szczelności. c)kontrola filtrów. 2.Sprawdzenie przewodów poboru gazu: a)kontrola regulacji temperatury. b)kontrola zanieczyszczenia przewodów ( ewentualne czyszczenie). c) sprawdzenie szczelności. 4.Kontrola kontenera analizy spalin. a) sprawdzenie temperatury w kontenerze oraz działanie klimatyzacji. 5.Sparwdzenie chłodnicy . a)kontrola temperatury rzeczywistej. b)kontrola przyłączy gazowych. 6.Sparwdzenie pomp kondensatu . a)kontrola działania pomp. 7.Kontrola wkładu filtra dokładnego ( ewentualna wymiana). 8.Kontrola działania pomp membranowych. a)kontrola membrany pompy i szczelności. 9.Sprawdzenie działanie rotametrów z zaworami regulacyjnymi.. 10.Sprawdzenie awaryjnego zespołu sygnalizacyjnego. 11.Kontrola na gazach wzorcowych ( gazy zapewnia zamawiający). 12.Kontrola pracy klimatyzatora ewentualna wymiana gazu chłodniczego lub uzupełnienie. 13.Wykoananie procedury kontroli na gazach wzorcowych. 14.Ocena stanu cel pomiarowych. Dokonanie stosownych wpisów w księdze eksploatacji systemu Wypisanie Checklisty przygotowanej i akceptowanej przez zamawiającego. Wykonania serwisu zdjęciowego instalacji w wybranych punktach wskazanych przez zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu wersji cyfrowych do Archiwów na bieżąco po zakończonym przeglądzie. |
| --- | --- |

Cena netto w zł ( bez kosztów wymienionych materiałów

eksploatacyjnych i gazów wzorcowych)

Zadanie numer 8

Zakres 7. Dostawy części zamiennych nie wymienionych w cenniku zostaną wykonane w oparciu o następującą kalkulację:

Cm = (Km + Kc + Ko) × Kz

gdzie:

Cm – cena netto części lub materiału dla Zamawiającego

Km – faktyczny koszt zakupu części od poddostawcy wg załączonej faktury VAT

Wykonawcy,

Kc, Ko – udokumentowane koszty cła i odprawy celnej,

Kz – koszt zakupu = 	                        	     %